海事管理规范文件

船舶污染事故调查实验室建设规范

（报批稿）

Code for construction of ship pollution accident investigation laboratory

201X—XX—XX 发布             201X—XX—XX实施

中华人民共和国交通运输部海事局发布

编制说明

根据《交通运输部海事局关于印发海事“三化”建设内部管理制度规范文件清单的通知》（海事〔2016〕249号）要求，烟台海事局编写完成《交通运输部海事局船舶污染事故调查实验室建设规范》编写工作。

本规范编写过程中，课题组开展了专题研究，归纳总结了近40年来海事系统船舶污染事故调查实验室建设和运行管理的经验及教训，综合考虑我国关于检验检测实验室设计与建设技术要求、检验检测实验室资质认定评审准则的要求、检测业务领域的技术标准规范、仪器设备的安装环境要求，经反复讨论和修改而成稿。

本规范主要规定了交通运输部海事局船舶污染事故调查实验室的用房设置要求、仪器配备标准、基础设施建设标准、人员配备标准等内容。

目  录

编制说明	2

目  录	3

交通运输部海事局船舶污染事故调查实验室建设规范	4

1 总则	4

2 规范性文件	4

3 术 语	4

3.1 船舶污染事故调查实验室	4

4 一般规定	4

4.1 实验室分类	4

4.2 职能定位	4

4.3 总体要求	5

5 实验室用房设置标准	5

5.1 辅助用房	5

5.2 前处理区域	5

5.3 精密仪器区域	5

5.4 公用区域	6

6 实验室仪器配备标准	6

6.1 种类	6

6.2 数量	6

7 实验室基础设施建设标准	6

7.1 实验家具及布局	6

7.2 安全标准	7

7.3 环保标准	7

7.4 健康标准	8

8 实验室人员配备标准	8

8.1 专业分类	8

8.2 资格要求	8

8.3 人员数量	8

9 工程验收	8

10 其 他	9

交通运输部海事局船舶污染事故调查实验室建设规范

- 总则

1.1 为加强我国船舶污染事故调查能力建设、综合利用资源，合理确定船舶污染事故调查实验室的分类和功能，规范、指导实验室的建设，制定本规范。

1.2 本规范适用于编制、评估船舶污染事故调查实验室工程可行性研究报告和设计成果，指导实验室的建设和运行管理。

1.3 船舶污染事故调查实验室建设，除应遵循本规范要求外，还需符合国家法律、行政法规，及安全、健康、环保、建筑、结构、装修、温控、通风、气体管道、给排水、电气、实验家具等规范标准的强制性要求，做到技术先进、安全可靠、经济合理、节省能源和符合环境保护要求。

- 规范性文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件均适用于本文件；未注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32146.1-2005 检验检测实验室设计与建设技术要求 第1部分：通用要求

GB/T 32146.3-2005 检验检测实验室设计与建设技术要求 第3部分：食品实验室

JGJ 91-93         科学实验建筑设计规范

- 术 语

  - 船舶污染事故调查实验室

船舶污染事故调查实验室是指依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备和专业技能，对船舶污染事故相关污染物进行检测与鉴定的专业技术组织。

- 一般规定

  - 实验室分类

根据海事执法的检测需求，分为船舶污染事故调查国家实验室和船舶污染事故调查区域实验室。

  - 职能定位

    - 船舶污染事故调查国家实验室

负责开展船舶污染事故污染物的分析检测、鉴别、研究和业务指导等工作，建立我国船舶海上石油平台油指纹数据库，为船舶污染事故调查提供技术支持；拟订海事系统船舶污染事故调查实验室的业务发展规划、管理制度、技术标准和规范；组织开展海事系统船舶污染事故调查实验室的技术审核和质量控制，推动船舶污染事故污染物分析检测技术能力建设。

    - 船舶污染事故调查区域实验室

负责开展辖区内船舶污染事故污染物的分析检测、鉴别和研究等工作，协助开展船舶海上石油平台油指纹数据库建设，为船舶污染事故调查提供技术支持；自觉遵守海事系统船舶污染事故调查实验室的管理制度，协助制定船舶污染事故调查实验室技术标准和规范，协助开展船舶污染事故调查实验室的技术审核和质量控制。

  - 总体要求

船舶污染事故调查实验室应具有与所承担任务相适应的实验场所、办公场所，具有船舶污染事故相关污染物检测的仪器设备，确保检测数据的科学性和准确性。

船舶污染事故调查实验室的建设应符合国家关于建筑物、实验室等的消防、安防、健康、环保等规范标准的强制性要求。在符合国家法律法规的前提下，实验室时应建在远离交通要道、锅炉房、机房等位置，避开化学、生物、灰尘、烟雾、噪声、振动、强电磁场等易对检测结果造成影响的环境。

船舶污染事故调查实验室总平面布局应以安全、绿色环保、人性化为前提，以满足实验室的主要功能为原则，构建规划合理、布局科学的实验室，从而降低运行风险、提高使用效率、减少能耗损失，满足检测工作的需求。

- 实验室用房设置标准

船舶污染事故调查实验室应合理划分出相对独立的区域，以便于实现实验室总体功能。各功能区应相对独立，互不产生干扰，布局合理，使用面积应按实验室功能、仪器设备规格、安装及维护的具体要求确定。

一般情况，船舶污染事故调查实验室可分为三大区域：精密仪器区域、化学分析区域、公用区域。其中，精密仪器区域和化学分析区域组成的实验用房比例不低于70%，公用区域的用房比例不超过30%。

  - 辅助用房

船舶污染事故调查实验室的辅助用房包括船舶污染事故污染物样品接收室、样品储存室、气瓶室：

样品接收室应采用开放式柜台办公，柜台高度不高于800 mm，便于接收样品和业务受理。

样品储存室要求通风、避光、控制温湿度。样品储存环境分为常温和低温两种条件，常温环境可采用储物架存放样品，低温环境可采用冰箱或冰柜保存油样品，如条件允许，可采用整体式冷库。

当实验室使用的气体种类大于3种时，应设立气瓶室，采用集中供气系统。集中供气系统一般包括气源系统、切换系统、管道系统、调压系统、泄漏报警及紧急切断系统。对于实验室用到的易燃易爆气体，如氢气、乙炔等，应加入气体回火防止器和泄漏报警等安全装置。

  - 前处理区域

船舶污染事故调查实验室的前处理区域包括对船舶污染事故相关污染物开展简单物理、化学性质分析和处理的区域。样品前处理区域可分为无机前处理室和有机前处理室，两室应单独设计并分开设置。

无机前处理室消化过程需在通过柜中进行，通风柜应奈强酸腐蚀。

有机前处理室应配备通风柜或桌面通风罩，通风柜设在远离出口且靠近管井的位置。

前处理室应设有通风换气装置。前处理设备如旋转蒸发器、氮吹仪、微波消解仪、离心机、浓缩仪等有挥发溶剂或刺激性气体的装置应放在通风柜中。

  - 精密仪器区域

- 船舶污染事故调查实验室可能用到的精密分析仪器包括气相色谱质谱联用仪、气相色谱仪、液相色谱质谱联用仪、稳定同位素比质仪、荧光光谱仪、红外立体显微系统、紫外光谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、分析天平等。

- 按照仪器的类型，精密仪器区域一般分为光谱室、气相色谱室、液相色谱室和天平室。该区域一般要求防震、防尘、温度湿度相对恒定。同类仪器尽量集中，需要供气的仪器靠近气瓶间。对于放置不需要用水的精密仪器的房间，可不安装供水设施，仪器拜访尽量远离水源。仪器的供电电压应稳定，必要时要配备稳压电源及配备不间断电源等附属设备。

光谱室一般放置荧光光谱仪、红外立体显微系统、紫外光谱仪、电感耦合等离子体光谱仪等光谱仪器，电感耦合等离子体光谱仪应当设置隔间单独放置。

气相色谱室一般放置气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、稳定同位素比质仪等仪器。液相色谱室一般放置液相色谱仪和液相色谱质谱联用仪。色谱室室内要有良好的通风、应当配备万向排气罩。管路由气瓶间进入室内，室内总管线通过稳压阀分向每一台仪器。在管理设计时应充分考虑所用的气体，应当预留适当的管路。

天平室用于放置分析天平，要求防振、防尘、防腐蚀，并需要对温湿度进行严密控制。放置分度值为0.001 mg天平的天平室，应设立缓冲间。天平台应具有三级防振及调水平功能，使用分析天平称量时应避开风或气流的干扰。

  - 公用区域

包括报告室、档案室、机房、更衣室、备品库、卫生间、盥洗室及消防疏散区域等。

- 实验室仪器配备标准

  - 种类

- 船舶污染事故调查国家实验室应配备气相色谱质谱联用仪、气相色谱仪、液相色谱质谱联用仪、荧光光谱仪、稳定同位素比质仪、电感耦合等离子体光谱仪、红外立体显微系统、密度测定仪、闪点测定仪、硫含量测定仪等精密分析仪器。

- 船舶污染事故调查区域实验室应配备气相色谱质谱联用仪、气相色谱仪、液相色谱质谱联用仪、荧光光谱仪、密度测定仪、闪点测定仪、硫含量测定仪等精密分析仪器。

- 各实验室还可根据实际需要配置分析天平、移液器、常用玻璃仪器、氮吹仪、试剂柜、样品柜等常规仪器和耗材。

  - 数量

- 为保证船舶污染事故调查工作的正常开展，在资金、人员、实验室场地充裕的前提下，船舶污染事故调查实验室可对重要的、使用频次较高的关键仪器设备进行备份。

- 实验室基础设施建设标准

  - 实验家具及布局

- 实验台由台面、台下的支架和器皿柜组成，可采用钢木结构即金属框架与木制柜体组成。为方便实验操作，台上可设置试剂架、器皿柜等功能高柜，台的两端可安装水槽。

实验台面应平整、不易碎裂，具有耐酸碱及溶剂腐蚀、耐高温、易清洗、不易碰碎玻璃器皿等性能，建议采用环氧树脂材料。

- 标准实验台台面宽度一般为750 mm，精密仪器台面宽度宜为800 mm∼1000 mm；实验台高度一般为760 mm和840 mm，分别适合坐姿操作和站姿操作；实验台长度根据房间尺寸调整，一般为1500 mm∼3000 mm。

- 实验台周围应有符合操作规范的操作空间和交通空间，应离墙留出500 mm∼800 mm的通道，并根据需要设置电源插座、网络接口、气体管路接口等。

- 仪器设备对实验操作台尺寸有特殊要求的，可单独设计制作。

  - 安全标准

    - 消防

- 船舶污染事故调查实验室建设时应选择耐火或不易燃的建筑材料,隔断和顶棚也应考虑防火性能，电线、照明、插座等按防爆设计。实验室内关键区域应安装烟感报警器，配备一定数量的消防器材，消防安全设施存放处严禁堆放物品，消防器材不得随意移位、损坏和挪用。

- 实验室走廊、出口应保持畅通，实验室应设两个及以上出口,以利于发生紧急情况时人员的撤离。

- 存放大量油样品的样品库应按防火防爆标准设计，并配套通风装置。

- 气瓶室应配备防爆灯、防爆开关和防气体泄漏报警装置，应有每小时不小于3次换气的通风措施。如条件允许，应把气瓶室建在实验楼旁侧，墙壁需专门设计、施工，具有一定防爆级别。

    - 安防

- 船舶污染事故调查实验室应配备防盗门窗，并在进出实验室的显著位置张贴“实验重地 非请莫入”等警示性标语，禁止无关人员入内。国家实验室和具备条件的区域性实验室应安装电子门禁系统和视频监控系统。

- 易燃、易爆药品、试剂应储存于防爆柜中，配自动闭门器、防爆门，远离机械振源及热发生源，采取防火防爆措施，严禁混存。

- 剧毒及危险化学品应储存于毒品柜中，落实“双人双锁”制度，由专人保管。

  - 环保标准

- 新建和改建扩建的船舶污染事故调查实验室，应符合《建设项目环境保护条例》等法律法规规定，在项目前期应进行环境影响评价并通过环保部门审批，在设计阶段应同时进行环保设施设计。

    - 环保设施

- 检测船舶污染事故污染物时需要使用酸液清洗玻璃器皿，使用正己烷、二氯甲烷、丙酮等有机试剂溶解油样品，因此，实验室内应配备适当的收集、暂存、转移和处置设施，确保实验活动产生的废气、废水以及废弃试剂的处理和处置不危害环境和人员健康。

- 样品前处理以及实验过程中会产生有毒或易燃的气体, 船舶污染事故调查实验室应有良好的通风条件,配备全室通风、局部排气或通风柜等通风设施。

    - 环保措施

- 检测船舶污染事故污染物时产生的废气、废液、废渣须经过处理才能排放，其中：

- 产生有害废气的实验操作应在有通风装置的条件下进行，使少量有毒气体通过排风设备排除室外，被空气稀释；

- 废无机酸液收集于塑料桶中，用过量的碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中和，或用废碱中和，中和后用大量水冲洗排放；

- 有机溶剂废液收集于玻璃瓶中，委托外部有资质的环保处理单位进行回收处理，确保满足环保要求。

  - 健康标准

    - 劳动安全

- 为保护实验室工作人员的身体健康，安全地开展化学分析实验，船舶污染事故调查实验室应配备足够的劳动保护产品，如防护手套、防护口罩、防护眼镜等。

    - 防护措施

- 船舶污染事故调查实验室应根据需要设置安全和应急装置，如紧急洗眼器、紧急淋浴器等。

- 检测人员进入实验区域必须穿着实验服，进行化学分析实验操作时应佩戴防护手套，避免皮肤直接接触化学药品。

- 产生有毒有害气体的实验应在通风条件下进行，并佩戴防护口罩，防止吸入有毒有害气体。

- 实验室人员配备标准

  - 专业分类

- 船舶污染事故调查实验室应具有与所承担任务相适应的专业技术人员和熟悉实验室管理的管理人员，其中技术人员负责进行船舶污染事故调查实验以及仪器设备的管修养用，管理人员负责实验室质量体系的正常运行。

  - 资格要求

- 从事船舶污染事故调查工作的技术人员应具有分析化学或相关专业大学本科以上学历。

  - 人员数量

- 船舶污染事故调查国家实验室应配备专职人员不少于10名，船舶污染事故调查区域实验室应配备专职人员不少于3名。其中，技术人员比例不低于80%。

- 工程验收

- 船舶污染事故调查实验室建设完成之后，应组织工程验收，确保实验室所使用的仪器、材料等符合国家相应的法律、法规和现行标准的要求，并与设计文件、工程合同的内容相符合。

- 船舶污染事故调查实验室验收应由建设单位或建设单位上级主管部门组织安排，成立验收小组。验收小组人员组成由竣工验收的组织单位确定，验收人员中技术专家不应低于验收成员总数的50%。涉密工程项目的验收，相关单位、人员应严格遵守国家的保密法规和相关规定，严防泄密、扩散。

- 船舶污染事故调查实验室验收的一般流程为：1）施工单位提出申请，并提交工程合同、正式设计文件、设计变更文件、主要设备的检验报告或认证证书等主要技术文件、资料。2）验收小组在实施验收前应根据本规范和上述技术文件，制定验收方案。3）验收小组出具验收报告，对验收结果进行评判。

- 船舶污染事故调查实验室验收之后，建设单位按交通运输部海事局基本建设管理有关规定，提交完整的工程档案资料。

- 其 他

- 依托高校、研究所或第三方检测机构等社会资源开展联建共建的船舶污染事故调查区域实验室，应通过签约或其他方式落实依托单位可提供的实验设施和仪器设备，编制实验设施和仪器设备的使用管理规定，明确实验设施和仪器设备的使用管理和运行流程。

- 船舶污染事故调查实验室应建立与所承担任务相适应的质量管理体系，并运行正常。具有科学和可操作管理程序、实验室质量文件，严格按照技术标准、操作规程开展检测工作。

- 船舶污染事故调查实验室应严格遵守国家有关法律、法规和标准的规定，及时维护实验设施、仪器设备，不断提高人员的测试水平和技术能力，以保证按时、按质、按量完成相关技术支持工作。

- 本规定由交通运输部海事局负责解释。